คู่มือการปฏิบัติงาน

การใช้งานระบบเฝ้าระวัง

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

“Smart IV Alert”

สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยอายุรกรรม

โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

จัดทำโดย

นายกิตติพันธ์ รัตนคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ภายใต้โครงการวิจัย

ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert

ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑  พุทธศักราช ๒๕๖๙

ใช้กับเฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น 7.7.2

และเครื่องศูนย์กลางรุ่น 4.7.4-OLED

คำนำ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นหัตถการที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลเพียงเล็กน้อยที่สะสมตลอดเวรอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากหรือน้อยกว่าแผนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พยาบาลหนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะทีละเตียงจึงทำได้ไม่ถี่เท่าที่ควร

ระบบ Smart IV Alert พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น “ผู้ช่วยเฝ้าระวัง” ที่ทำงานแทนการนับหยดด้วยตาตลอดเวลา โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดขนาดเล็กไว้ที่กระเปาะหยดของแต่ละเตียง ส่งข้อมูลมายังเครื่องศูนย์กลางที่เคาน์เตอร์พยาบาล และแจ้งเตือนทันทีเมื่อการไหลผิดไปจากแผน หยุดไหล หรือสารน้ำใกล้หมด

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวร เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับ ความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิดพร้อมแนวทางการตอบสนอง การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย ไปจนถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งแบบฟอร์มสำหรับใช้งานจริงในภาคผนวก

ผู้จัดทำขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสูงเม่น ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการออกแบบระบบและคู่มือฉบับนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำยินดีรับฟังเพื่อปรับปรุงในฉบับต่อไป

นายกิตติพันธ์ รัตนคร

ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ	ก

สารบัญ	ข

สารบัญตาราง	ค

สารบัญภาพ	ง

บทที่ ๑  บทนำ	1

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ	1

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ	1

๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ	1

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ	2

๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย	3

บทที่ ๒  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ	4

๒.๑ องค์ประกอบของระบบ	4

๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป	4

๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม	5

๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง	6

๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม	6

๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง	7

๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน	8

๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล	9

บทที่ ๓  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	11

๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	11

๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร	11

๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย	12

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ	13

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฝ้าระวังและตรวจยืนยัน	13

๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ	14

๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว	14

๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร	15

๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	15

บทที่ ๔  การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต	16

๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ	16

๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดบ่อย	16

๔.๓ ตรวจว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด	17

๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต	17

๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๗.๕.x) — ขั้นตอน ๓ ขั้น	19

๔.๖ เมื่อใดต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่	22

๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง	22

บทที่ ๕  สัญญาณเตือนและการตอบสนอง	23

๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน	23

๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด	23

๕.๓ การพักเสียงเตือน	25

๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน	25

บทที่ ๖  การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย	26

๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข	26

๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทำงานปกติ	27

๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ	28

๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ	28

บทที่ ๗  การบำรุงรักษาและความปลอดภัย	30

๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ	30

๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่	30

๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย	30

๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา	30

ภาคผนวก	11

ภาคผนวก ก  แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร	33

ภาคผนวก ข  แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน	35

ภาคผนวก ค  ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป	36

ภาคผนวก ง  คำถามที่พบบ่อย	37

ภาคผนวก จ  การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง	39

เอกสารอ้างอิง	40

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑  นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ	2

ตารางที่ ๒  หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง	5

ตารางที่ ๓  หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง	6

ตารางที่ ๔  หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง	6

ตารางที่ ๕  ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง	7

ตารางที่ ๖  ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง	8

ตารางที่ ๗  ความหมายของเสียงเตือน	9

ตารางที่ ๘  ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ	10

ตารางที่ ๙  ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	15

ตารางที่ ๑๐ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น	16

ตารางที่ ๑๑ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง	17

ตารางที่ ๑๒ สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x	18

ตารางที่ ๑๓ ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน	18

ตารางที่ ๑๔ ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๓ และการอ่านค่า	21

ตารางที่ ๑๕ สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง	23

ตารางที่ ๑๖ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน	25

ตารางที่ ๑๗ อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข	26

ตารางที่ ๑๘ รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา	30

ตารางที่ ๑๙ อัตราหยดสำเร็จรูป	36

สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑  องค์ประกอบของระบบ	4

ภาพที่ ๒  หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง	6

ภาพที่ ๓  หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง	7

ภาพที่ ๔  หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง	8

ภาพที่ ๕  หน้าเว็บสำหรับติดตามผล	10

ภาพที่ ๖  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	11

ภาพที่ ๗  หน้าจอตั้งเลขเตียง	12

ภาพที่ ๘  ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิดบ่อย	16

ภาพที่ ๙  หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x	18

ภาพที่ ๑๐  หน้าจอทั้งสี่ขั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.x	20

ภาพที่ ๑๑  หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด	24

ภาพที่ ๑๒  หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ	28

# บทที่ ๑ 
บทนำ

## ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ชุดให้สารน้ำแบบหยด (gravity drip set) อาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นแรงขับเคลื่อน อัตราการไหลจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากหลายปัจจัย เช่น ท่าทางของผู้ป่วย ความสูงของถุงสารน้ำ อุณหภูมิห้อง การพับของสาย และการคลายตัวของโรลเลอร์ การตั้งอัตราหยดเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มให้สารน้ำจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับสารน้ำตรงตามแผนการรักษาตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

ในทางปฏิบัติ พยาบาลหนึ่งคนต้องรับผิดชอบผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะของทุกเตียง ในทุกชั่วโมงจึงทำได้ยาก ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลที่เกิดขึ้นระหว่างรอบการตรวจเยี่ยมอาจไม่ถูกตรวจพบ จนกระทั่งสารน้ำหมดถุงหรือผู้ป่วยแสดงอาการ

ระบบ Smart IV Alert จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังแทนสายตาของพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรดตรวจจับหยดสารน้ำที่ตกผ่านกระเปาะ คำนวณอัตราการไหลตามเวลาจริง เปรียบเทียบกับแผนการรักษาที่พยาบาลตั้งไว้ และส่งสัญญาณเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ

๑.๒.๑	เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart IV Alert ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

๑.๒.๒	เพื่อให้การปฏิบัติงานกับระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวรและทุกบุคคล

๑.๒.๓	เพื่อให้พยาบาลเข้าใจความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิด และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเร่งด่วน

๑.๒.๔	เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอผู้ดูแลระบบ

๑.๒.๕	เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และเป็นหลักฐานประกอบการเก็บข้อมูลวิจัย

## ๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมการใช้งานระบบ Smart IV Alert ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับสารน้ำ ทางหลอดเลือดดำด้วยชุดให้สารน้ำแบบหยดอาศัยแรงโน้มถ่วง รองรับการเฝ้าระวังพร้อมกันไม่เกิน ๘ เตียงต่อเครื่องศูนย์กลาง ๑ เครื่อง

คู่มือฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ (infusion pump) การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การให้สารน้ำในผู้ป่วยเด็กที่ใช้ชุดให้สารน้ำชนิด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรในบริบทหอผู้ป่วยเด็ก และไม่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงระดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

## ๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๔.๑	ผู้ป่วยได้รับสารน้ำใกล้เคียงกับแผนการรักษามากขึ้น ลดภาวะได้รับสารน้ำเกินหรือขาด

๑.๔.๒	ตรวจพบภาวะสายพับ เข็มเลื่อนหลุด และสารน้ำหมดถุงได้เร็วขึ้น

๑.๔.๓	ลดภาระการเดินตรวจนับหยดซ้ำ ๆ ทำให้พยาบาลมีเวลาให้การพยาบาลด้านอื่นมากขึ้น

๑.๔.๔	มีข้อมูลบันทึกรายนาทีสำหรับการส่งเวร การทบทวนคุณภาพ และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

## ๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

ตารางที่ ๑  นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

| คำศัพท์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| เครื่องประจำเตียง (Station) | เครื่องตรวจวัดขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ที่เสาน้ำเกลือของผู้ป่วยแต่ละราย มีจอสี เซนเซอร์หนีบกระเปาะ ลำโพง และไฟสถานะ ทำหน้าที่นับหยดและแจ้งเตือนที่ข้างเตียง |
| เครื่องศูนย์กลาง (Host) | เครื่องที่ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล มีจอขาวดำขนาดเล็ก รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่อง แสดงภาพรวม และเป็นจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi สำหรับหน้าเว็บ |
| เลขเตียง (Bed ID) | หมายเลข ๑ ถึง ๘ ที่ตั้งไว้ในเครื่องประจำเตียงแต่ละเครื่อง ใช้ระบุว่าข้อมูลที่ส่งมาเป็นของเตียงใด เลขนี้ต้องไม่ซ้ำกันโดยเด็ดขาด |
| Drop Factor (gtt/mL) | จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร ระบุอยู่บนซองชุดให้สารน้ำ ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร และ ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรสำหรับชุดหยดละเอียด |
| อัตราการไหล (Rate) | ปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h) ระบบคำนวณจากจำนวนหยดจริงที่ตรวจวัดได้ |
| อัตราหยด (gtt/min) | จำนวนหยดต่อนาที คำนวณจาก (อัตราการไหล × Drop Factor) ÷ ๖๐ |
| แผนการให้สารน้ำ | ปริมาตรสารน้ำทั้งหมดและอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ซึ่งพยาบาลกรอกเข้าระบบผ่านหน้าเว็บ |
| สายพับ / หยุดไหล (Occlusion) | ภาวะที่ไม่พบหยดสารน้ำนานผิดปกติ อาจเกิดจากสายพับ เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดปลายเข็ม โรลเลอร์ปิด หรือสารน้ำหมดถุง |
| การพักเสียงเตือน (Snooze) | การกดปุ่มเพื่อให้เสียงเตือนเงียบชั่วคราวเป็นเวลา ๒ นาที โดยที่ระบบยังคงเฝ้าระวังและยังแสดงสถานะผิดปกติบนหน้าจอตามเดิม |
| การหยุดนับชั่วคราว (Pause) | การสั่งให้ระบบหยุดนับหยดและหยุดแจ้งเตือนชั่วคราว ใช้เมื่อต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย |
| คุณภาพลิงก์ (Link) | ร้อยละของข้อมูลที่เครื่องศูนย์กลางได้รับจริงเทียบกับที่ควรได้รับในช่วง ๑๐ วินาทีล่าสุด ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐ |

## ๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ข้อควรระวังสำคัญ โปรดอ่านก่อนใช้งาน ๑. ระบบนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ จึงใช้เป็น “เครื่องช่วยเฝ้าระวัง” เท่านั้น ไม่ใช้ทดแทนการประเมินและการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล ๒. ระบบไม่สามารถควบคุมหรือปรับอัตราการไหลได้ การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ ๓. ระบบไม่สามารถตรวจจับภาวะสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด (infiltration) ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis) หรือการติดเชื้อที่ตำแหน่งแทงเข็มได้ พยาบาลต้องตรวจตำแหน่งแทงเข็มด้วยตาและการคลำตามรอบเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนดเช่นเดิม ๔. เมื่อระบบแจ้งเตือน พยาบาลต้องไปตรวจสอบที่เตียงผู้ป่วยด้วยตาเองทุกครั้ง ห้ามตัดสินใจทางการพยาบาลจากหน้าจอเพียงอย่างเดียว ๕. หากระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยปลอดภัยเสมอไป การตรวจเยี่ยมตามรอบยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอผู้ป่วย ๖. ห้ามใช้ระบบนี้กับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด สารน้ำที่มีความหนืดสูง หรือยาที่ต้องควบคุมอัตราอย่างเคร่งครัดด้วยเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ

# บทที่ ๒ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

## ๒.๑ องค์ประกอบของระบบ

ระบบ Smart IV Alert ประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วนที่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

(๑)	เครื่องประจำเตียง (Station) ติดตั้งหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเตียง ทำหน้าที่นับหยดสารน้ำ คำนวณอัตราการไหล แสดงผลที่ข้างเตียง และส่งเสียงเตือนเฉพาะเตียงนั้น

(๒)	เครื่องศูนย์กลาง (Host) ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่องทุกหนึ่งวินาที แสดงภาพรวมทุกเตียงบนจอเดียว และส่งเสียงเตือนรวม

(๓)	หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง ใช้กรอกแผนการให้สารน้ำ ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร

ภาพที่ ๑  องค์ประกอบของระบบ

เครื่องประจำเตียงและเครื่องศูนย์กลางสื่อสารกันโดยตรงด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น ไม่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลและไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจึงยังทำงานได้แม้ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลขัดข้อง

## ๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป

(๑)	เซนเซอร์อินฟราเรดที่หนีบไว้กับกระเปาะหยดจะตรวจจับเงาของหยดสารน้ำที่ตกผ่านลำแสง

(๒)	เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยด แล้วคำนวณอัตราการไหลเป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงจากค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้

(๓)	เครื่องประจำเตียงส่งข้อมูลให้เครื่องศูนย์กลางทุกหนึ่งวินาที และเครื่องศูนย์กลางส่งแผนการให้สารน้ำกลับมาให้เครื่องประจำเตียงเช่นกัน

(๔)	เครื่องศูนย์กลางเปรียบเทียบอัตราการไหลจริงกับแผนการรักษา แล้วตัดสินใจแจ้งเตือนเพียงจุดเดียว จากนั้นสั่งให้เครื่องประจำเตียงที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนพร้อมกัน

การตัดสินใจแจ้งเตือนรวมศูนย์ไว้ที่เครื่องศูนย์กลางเพียงจุดเดียว ทำให้ข้อความเตือนที่ข้างเตียง ที่เคาน์เตอร์พยาบาล และบนหน้าเว็บตรงกันเสมอ ไม่เกิดกรณีที่จอหนึ่งเตือนแต่อีกจอหนึ่งไม่เตือน

## ๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม

เครื่องประจำเตียงมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ออกแบบให้ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวขณะสวมถุงมือ การสั่งงานอาศัยจำนวนครั้งที่กดและระยะเวลาที่กดค้าง ตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒  หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง

| การกด | ขณะใช้งานปกติ | ขณะมีสัญญาณเตือน |
| --- | --- | --- |
| กด ๑ ครั้ง | เปลี่ยนไปหน้าจอถัดไป (วนครบ ๔ หน้า) หรือปลุกจอเมื่อจออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน | เหตุวิกฤต: พักเสียงเตือน ๒ นาที สารน้ำใกล้หมด: รับทราบและหยุดการเตือนซ้ำ |
| กด ๒ ครั้ง | หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ | หยุดนับชั่วคราว (ใช้เมื่อกำลังจะปิดโรลเลอร์) |
| กด ๓ ครั้ง | เข้าหน้าตั้งเลขเตียง ในหน้านี้ กด ๑ ครั้ง = เปลี่ยนเลขเตียง, กด ๒ ครั้ง = พลิกจอกลับหัว ๑๘๐ องศา ระบบบันทึกอัตโนมัติภายใน ๔ วินาที | - |
| กดค้าง ๓ วินาที | เข้าหน้าตรวจสอบเซนเซอร์ สำหรับผู้ดูแลระบบ ดูอย่างเดียว ไม่เปลี่ยนค่าใด ๆ | - |
| กดค้าง ๕ วินาที | แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ | - |

ข้อควรทราบ เครื่องทุกเครื่องมีเลขเตียงเริ่มต้นเป็น ๑ เหมือนกันทั้งหมดเมื่อแกะกล่องหรือหลังล้างค่า จึงต้อง “ตั้งเลขเตียงให้ไม่ซ้ำกัน” ก่อนใช้งานจริงเสมอ มิฉะนั้นเครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE (ดูบทที่ ๖ หัวข้อ ๖.๒)

## ๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

ตารางที่ ๓  หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

| หน้าที่ | ชื่อหน้า | ข้อมูลที่แสดง |
| --- | --- | --- |
| ๑ | IV BAG | ภาพถุงสารน้ำที่ระดับลดลงตามจริง อัตราการไหลปัจจุบัน ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ เวลาที่คาดว่าจะหมด และแถบความคืบหน้า พร้อมภาพหยดที่ตกตามจังหวะจริง |
| ๒ | PLAN | อัตราการไหลตามแผน ปริมาตรตามแผน ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว เวลาที่คาดว่าจะเสร็จ และจุดที่จะเตือนเตรียมถุงใหม่ |
| ๓ | LINK | สถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง ช่องสัญญาณ ความแรงสัญญาณ สถานะเซนเซอร์ เลขเตียง ค่า Drop Factor จำนวนหยดสะสม และรุ่นเฟิร์มแวร์ |
| ๔ | TREND | กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาที เทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าปัจจุบันและค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที |

| (ก) หน้าที่ ๑ IV BAG | (ข) หน้าที่ ๓ LINK |
| --- | --- |

ภาพที่ ๒  หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง

## ๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม

ตารางที่ ๔  หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง

| ปุ่ม | การกด | ผลที่เกิดขึ้น |
| --- | --- | --- |
| ปุ่มเปิด-ปิด (POWER) | กดสั้น | ขณะมีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที ขณะมีเตือนสารน้ำใกล้หมด: รับทราบทุกเตียงพร้อมกัน ขณะไม่มีเสียงเตือน: เปิดหรือปิดจอแสดงผล |
| ปุ่มเปิด-ปิด (POWER) | กดค้าง ๒ วินาที | ปิดเครื่อง จอจะแสดงแถบความคืบหน้าให้เห็นก่อน หากปล่อยมือก่อนครบจะไม่ปิด |
| ปุ่มเปลี่ยนหน้า (PAGE) | กด ๑ ครั้ง | เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วนจากหน้ารวมทุกเตียง ไปหน้ารายละเอียดของแต่ละเตียง และหน้าตรวจการเชื่อมต่อ |
| ปุ่มเปลี่ยนหน้า (PAGE) | กด ๒ ครั้ง | เข้าหน้านาฬิกา (ประหยัดพลังงาน) กดอีกครั้งเพื่อกลับ |

## ๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

หน้าจอรวมทุกเตียงแสดงข้อมูลเพียงสามอย่างต่อหนึ่งเตียง คือ เลขเตียง อัตราการไหล และคำสถานะ คำสถานะอยู่ชิดขอบขวาของทุกการ์ดเสมอ พยาบาลจึงกวาดสายตาลงในแนวตั้งเพื่อค้นหาคำที่ผิดปกติได้ในครั้งเดียว เตียงที่ต้องไปดูจะแสดงเป็นแถบทึบกลับสี มองเห็นได้จากระยะไกล

ภาพที่ ๓  หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง

ตารางที่ ๕  ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

| คำที่แสดง | ความหมาย | สิ่งที่พยาบาลต้องทำ |
| --- | --- | --- |
| OK | อัตราการไหลอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ | เฝ้าระวังตามปกติ |
| FAST | ไหลเร็วกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที | ไปที่เตียง หรี่โรลเลอร์ลง แล้วสังเกตจนค่ากลับเป็น OK |
| SLOW | ไหลช้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที | ตรวจสายพับ ตำแหน่งเข็ม ความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์ |
| STOP | ไม่พบหยดนานผิดปกติ อาจเป็นสายพับ เข็มเลื่อนหลุด หรือสารน้ำหมด | ไปที่เตียงทันที ตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายให้สารน้ำ |
| SENS | เซนเซอร์ยังไม่เคยจับหยดได้เลยนานเกิน ๙๐ วินาที | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร |
| DONE | ให้สารน้ำครบตามแผนแล้ว | ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงใหม่ หรือถอดตามแผนการรักษา |
| BAG! | ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) | เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบที่เครื่องข้างเตียงหรือบนหน้าเว็บ |
| PAUS | มีผู้สั่งหยุดนับชั่วคราวไว้ | ตรวจว่ายังจำเป็นต้องหยุดอยู่หรือไม่ หากไม่ ให้กดกลับมานับต่อ |
| DUP! | มีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงนี้ซ้ำกัน | ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำ (ดูหัวข้อ ๖.๒) |
| OFF | ไม่ได้รับข้อมูลจากเครื่องข้างเตียงเกิน ๘ วินาที | ตรวจว่าเครื่องเปิดอยู่ เลขเตียงถูกต้อง และอยู่ในระยะสัญญาณ |

ภาพที่ ๔  หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง แสดงอัตราการไหลตัวใหญ่ แถบความคืบหน้าของถุง และภาพกระเปาะหยดที่เคลื่อนไหวตามจังหวะหยดจริง

## ๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน

ตารางที่ ๖  ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง

| สีไฟ | ความหมาย |
| --- | --- |
| เขียว | ทำงานปกติ เชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลางได้ |
| แดง | มีเหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียงเตือน ต้องไปตรวจที่เตียงทันที |
| ส้ม | สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้กดรับทราบ |
| เหลือง | อยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราว |
| น้ำเงิน | ติดต่อเครื่องศูนย์กลางไม่ได้ เครื่องยังนับหยดต่อไปแต่ไม่มีการเตือนรวม |
| ม่วง | อยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง |

ตารางที่ ๗  ความหมายของเสียงเตือน

| ลักษณะเสียง | ความหมาย |
| --- | --- |
| เสียงสั้นหนึ่งครั้งเมื่อกดปุ่ม | ยืนยันว่าระบบรับคำสั่งแล้ว |
| เสียงต่อเนื่องเป็นชุดถี่ | เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบแล้ว หรือเซนเซอร์ไม่จับหยด |
| เสียงเบาสามครั้ง เป็นระยะ | สารน้ำใกล้หมด เตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ |
| ไม่มีเสียง แต่จอแสดงสถานะผิดปกติ | อยู่ในช่วงพักเสียงเตือน ๒ นาที ระบบยังเฝ้าระวังอยู่ |

## ๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล

หน้าเว็บใช้สำหรับกรอกแผนการให้สารน้ำ ดูภาพรวมทุกเตียง ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร เปิดได้จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของหอผู้ป่วย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ขั้นตอนการเข้าใช้งานมีดังนี้

(๑)	เปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องแล้วเลือกชื่อสัญญาณ ESP32_Liquid_Monitor

(๒)	กรอกรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

(๓)	เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1

(๔)	กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าหน้าเว็บที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูล หน้าเว็บนี้แสดงชื่อผู้ป่วยและข้อมูลการรักษา ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ ห้ามบันทึกรหัสผ่านไว้ในเครื่องที่ผู้ป่วยหรือญาติเข้าถึงได้ และให้ออกจากหน้าเว็บทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi และรหัสผ่านหน้าเว็บจากค่าเริ่มต้นก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยจริง

ภาพที่ ๕  หน้าเว็บสำหรับติดตามผล แสดงแถบแจ้งเตือนรวมและการ์ดของแต่ละเตียง

ตารางที่ ๘  ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ

| ช่องกรอก | ความหมายและวิธีกรอก |
| --- | --- |
| ชื่อ-นามสกุลคนไข้ | ใช้ระบุตัวผู้ป่วยบนหน้าจอ กรอกตามที่หอผู้ป่วยกำหนด |
| ปริมาณสารน้ำทั้งหมด (mL) | ปริมาตรของถุงตามคำสั่งการรักษา เช่น ๑๐๐๐ |
| Rate ตามออเดอร์ (mL/hr) | อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ระบบใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อแจ้งเตือน |
| Drop Factor (gtt/mL) | ค่าที่ระบุบนซองชุดให้สารน้ำ ต้องตรงกับชุดที่ใช้จริง มิฉะนั้นอัตราการไหลที่คำนวณได้จะผิด |
| แจ้งเตือนใกล้หมดเมื่อให้ไปแล้ว (%) | จุดที่ระบบจะเตือนให้เตรียมถุงใหม่ ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕ |
| เวลาเริ่มให้สารน้ำ | ใช้บันทึกในรายงานส่งเวร |

# บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

## ๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนขึ้นเวร

▼

ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียง ตั้งเลขเตียงให้ไม่ซ้ำ และหนีบเซนเซอร์

▼

ขั้นตอนที่ ๓ กรอกแผนการให้สารน้ำบนหน้าเว็บ

▼

ขั้นตอนที่ ๔ เปิดโรลเลอร์ ตรวจยืนยันว่าจอขึ้น OK และคุณภาพลิงก์เต็ม

▼

เฝ้าระวังตลอดเวร ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามรอบของหอผู้ป่วยเช่นเดิม

▼

เมื่อมีสัญญาณเตือน ไปตรวจที่เตียงทุกครั้ง แล้วแก้ไขตามบทที่ ๕

▼

ขั้นตอนที่ ๕ ถึง ๗ เปลี่ยนถุง / หยุดนับชั่วคราว / สิ้นสุดและส่งเวร

ภาพที่ ๖  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

## ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร

ให้พยาบาลผู้รับเวรตรวจรายการต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (ใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก ก)

(๑)	เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ จอแสดงหน้ารวมทุกเตียง และมีเสียบสายไฟเลี้ยงอยู่

(๒)	จำนวนเตียงที่เปิดใช้บนหน้าจอตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง

(๓)	แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงที่ออนไลน์ครบ เช่น ONLINE 5/5

(๔)	ไม่มีข้อความเตือน 2 NODES SAME BED ID หรือ HEARD BED n - ADD BEDS ที่แถบล่าง

(๕)	เปิดหน้าเว็บ ตรวจว่าคุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

(๖)	ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำบนหน้าเว็บตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน

## ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย

### ๓.๓.๑ การเตรียมและการตั้งเลขเตียง

(๑)	เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและสายเซนเซอร์ด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานหอผู้ป่วย แล้วปล่อยให้แห้ง

(๒)	แขวนหรือยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือให้มั่นคง ไม่ให้แกว่งเมื่อผู้ป่วยขยับเตียง

(๓)	ต่อสายไฟเลี้ยงเข้ากับเครื่อง รอจนจอแสดงหน้า IV BAG

(๔)	กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกดทีละครั้งจนได้เลขเตียงที่ต้องการ ระบบจะบันทึกเองภายใน ๔ วินาที

(๕)	หากติดตั้งเครื่องแล้วจอกลับหัว ให้กด ๒ ครั้งขณะอยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง เพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา

ย้ำเตือน เลขเตียงต้องไม่ซ้ำกัน ก่อนออกจากห้องผู้ป่วย ให้ดูมุมบนซ้ายของจอเครื่องประจำเตียง จะมีป้ายเลขเตียง เช่น B01 B02 เดินตรวจทุกเตียงที่ใช้ระบบ แล้วยืนยันว่าเลขไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่คู่เดียว หากตั้งซ้ำ เครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องแสดงว่า ONLINE ตามปกติ ซึ่งเป็นอาการที่สังเกตได้ยากที่สุด

ภาพที่ ๗  หน้าจอตั้งเลขเตียง แสดงเลขเตียงปัจจุบันและทิศการแสดงผลของจอ

### ๓.๓.๒ การหนีบเซนเซอร์ที่กระเปาะหยด

(๑)	บีบกระเปาะหยดให้มีสารน้ำอยู่ประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งของกระเปาะ ตามมาตรฐานการให้สารน้ำ

(๒)	หนีบตัวเซนเซอร์ครอบกระเปาะ โดยให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยดประมาณ ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร

(๓)	จัดให้ลำแสงอยู่ในช่องอากาศเหนือผิวน้ำ ไม่จมลงไปในน้ำ และไม่สูงจนเลยปลายหัวหยด

(๔)	จัดสายเซนเซอร์ไม่ให้ดึงรั้งกระเปาะหรือสายให้สารน้ำ และไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

(๕)	หลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องตรงหรือมีไฟส่องสว่างแรงกระทบกระเปาะโดยตรง

## ๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ

(๑)	เปิดหน้าเว็บตามวิธีในหัวข้อ ๒.๘ แล้วเลือกแท็บ Live Monitor

(๒)	เลือกเตียงที่ต้องการตั้งค่าจากแถบเลือกเตียงด้านล่างของหน้า

(๓)	กรอกชื่อผู้ป่วย ปริมาณสารน้ำทั้งหมด อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา และค่า Drop Factor ที่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง

(๔)	ตรวจทานค่า Drop Factor อีกครั้งจากซองชุดให้สารน้ำ เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่ออัตราการไหลที่ระบบคำนวณได้

(๕)	กำหนดจุดแจ้งเตือนใกล้หมด (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) ให้เหมาะกับเวลาที่หอผู้ป่วยต้องใช้ในการเตรียมถุงใหม่

(๖)	กดบันทึก แล้วตรวจว่าเครื่องข้างเตียงหน้าที่ ๒ PLAN แสดงค่าตรงกับที่กรอกภายในเวลาไม่เกิน ๑ วินาที

การตรวจทานแบบสองคน ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบยาและสารน้ำของหอผู้ป่วย โดยให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจทานว่า ปริมาตร อัตราการไหล และค่า Drop Factor ที่กรอกในระบบ ตรงกับคำสั่งการรักษาและตรงกับถุงสารน้ำที่แขวนอยู่จริง

## ๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฝ้าระวังและตรวจยืนยัน

(๑)	เปิดโรลเลอร์และปรับอัตราหยดด้วยมือตามวิธีมาตรฐาน โดยใช้ตารางอัตราหยดในภาคผนวก ค ช่วยคำนวณ

(๒)	สังเกตหน้าที่ ๑ IV BAG ของเครื่องข้างเตียง ภาพหยดควรเคลื่อนไหวตรงจังหวะกับหยดจริงในกระเปาะ

(๓)	รอประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที ให้ระบบเรียนรู้จังหวะหยด แล้วอ่านค่าอัตราการไหลที่แสดง

(๔)	ปรับโรลเลอร์จนอัตราการไหลที่แสดงใกล้เคียงกับค่าตามแผน จากนั้นหน้าจอเครื่องศูนย์กลางต้องแสดงคำว่า OK

(๕)	ตรวจคุณภาพลิงก์บนหน้าเว็บของเตียงนั้น ต้องอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

(๖)	บันทึกเวลาเริ่มให้สารน้ำตามระเบียบของหอผู้ป่วย

## ๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ

เมื่อระบบแสดงคำว่า BAG! หรือมีเสียงเตือนเบาสามครั้ง หมายความว่าให้สารน้ำไปแล้วถึงจุดที่ตั้งไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑)	เตรียมถุงสารน้ำใหม่ตามคำสั่งการรักษา และตรวจสอบตัวยา ปริมาตร วันหมดอายุ ตามมาตรฐาน

(๒)	กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๑ ครั้ง หรือกดปุ่มรับทราบบนหน้าเว็บ เพื่อหยุดการเตือนซ้ำ

(๓)	กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง เพื่อหยุดนับชั่วคราว ก่อนปิดโรลเลอร์

(๔)	เปลี่ยนถุงสารน้ำตามวิธีปลอดเชื้อมาตรฐาน

(๕)	บนหน้าเว็บ กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้น เพื่อให้ระบบล้างตัวนับปริมาตรและเริ่มนับใหม่จากศูนย์

(๖)	เปิดโรลเลอร์ กดปุ่มที่เครื่อง ๒ ครั้งเพื่อกลับมานับต่อ แล้วตรวจยืนยันตามขั้นตอนที่ ๔ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง หากเปลี่ยนถุงโดยไม่กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ ปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง และข้อมูลที่บันทึกไว้จะคลาดเคลื่อน

## ๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว

ใช้เมื่อจำเป็นต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย ทำหัตถการ หรืออาบน้ำ การหยุดนับชั่วคราวจะทำให้ระบบไม่แจ้งเตือนว่าหยุดไหล และไม่นับปริมาตรในช่วงนั้น

(๑)	กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และจอเครื่องศูนย์กลางจะแสดงคำว่า PAUS

(๒)	เมื่อกลับมาให้สารน้ำต่อ ให้เปิดโรลเลอร์ก่อน แล้วกดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้งเพื่อกลับมานับต่อ

(๓)	บันทึกช่วงเวลาที่หยุดให้สารน้ำในบันทึกทางการพยาบาลตามระเบียบของหอผู้ป่วย

ข้อควรระวัง ขณะอยู่ในสถานะ PAUS ระบบจะไม่แจ้งเตือนใด ๆ สำหรับเตียงนั้น หากลืมกดกลับมานับต่อ ระบบจะไม่เตือนแม้สายพับหรือสารน้ำหมด จึงต้องตรวจสอบเตียงที่แสดงคำว่า PAUS ทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมตามรอบ

## ๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร

(๑)	เมื่อให้สารน้ำครบตามแผน ระบบจะแสดงคำว่า DONE และส่งเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงและดำเนินการตามคำสั่งการรักษา

(๒)	ปิดโรลเลอร์ ถอดชุดให้สารน้ำตามวิธีมาตรฐาน และปลดเซนเซอร์ออกจากกระเปาะ

(๓)	เปิดหน้าเว็บ เลือกแท็บ Log & Shift Report แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อแนบในรายงานส่งเวรหรือเก็บเป็นข้อมูลวิจัย

(๔)	เช็ดทำความสะอาดเครื่องและเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๗.๑ ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยรายถัดไป

(๕)	ส่งเวรโดยระบุเตียงที่ยังใช้ระบบอยู่ เลขเตียงของแต่ละเครื่อง และเหตุการณ์แจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในเวร

## ๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตารางที่ ๙  ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

| กิจกรรม | พยาบาลวิชาชีพ | หัวหน้าเวร | ผู้ดูแลระบบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร | ปฏิบัติ | กำกับดูแล | - |
| ติดตั้งเครื่องและตั้งเลขเตียง | ปฏิบัติ | ตรวจทาน | สนับสนุน |
| กรอกแผนการให้สารน้ำ | ปฏิบัติ | ตรวจทาน | - |
| ตอบสนองสัญญาณเตือน | ปฏิบัติ | กำกับดูแล | - |
| แก้ไขปัญหาตามบทที่ ๖ | ปฏิบัติ | กำกับดูแล | สนับสนุนเมื่อร้องขอ |
| ดาวน์โหลดข้อมูลส่งเวร | ปฏิบัติ | รับทราบ | - |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน ปรับตั้งระบบ อัปเดตเฟิร์มแวร์ | - | รับทราบ | ปฏิบัติ |
| ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | - | แจ้งเรื่อง | ปฏิบัติ |

# บทที่ ๔ 
การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต

บทนี้เป็นหัวใจของความแม่นยำทั้งระบบ เพราะไม่ว่าอัลกอริทึมจะดีเพียงใด ถ้าเซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง เครื่องก็จะนับหยดไม่ได้หรือนับผิด ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการใช้งานจริงเกือบทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากตำแหน่งเซนเซอร์ ไม่ใช่ตัวเครื่องเสีย

## ๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ

เซนเซอร์ประกอบด้วยหลอดส่งแสงอินฟราเรดและตัวรับแสงที่หนีบคร่อมกระเปาะหยดไว้คนละด้าน ตามปกติลำแสงจะเดินทางผ่านช่องอากาศในกระเปาะไปถึงตัวรับอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีหยดสารน้ำตกผ่านลำแสง หยดจะหักเหและบังแสงไว้ชั่วขณะ ทำให้ค่าที่ตัวรับอ่านได้เปลี่ยนไปชั่วครู่ ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที แล้วกลับสู่ค่าปกติ

ข้อสำคัญคือ เครื่องไม่ได้ดู “ค่าแสงมากหรือน้อย” แต่ดู “จังหวะที่ค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ระบบล้มเหลวจึงไม่ใช่ความสว่างของห้อง แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น ลำแสงจมอยู่ในน้ำตลอดเวลา หรือลำแสงอยู่สูงกว่าจุดที่หยดก่อตัว

สรุปเป็นประโยคเดียว ลำแสงต้องพาดผ่าน “ช่องอากาศ” ที่หยดจะตกผ่าน ไม่ใช่ผ่านน้ำ และไม่ใช่ผ่านที่ว่างเหนือหัวหยด

## ๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดบ่อย

ภาพที่ ๘  ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิดบ่อย

ตารางที่ ๑๐  ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น

| ลักษณะที่ผิด | อาการที่เห็นบนหน้าจอ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| ลำแสงจมอยู่ในน้ำ (เซนเซอร์ต่ำเกิน หรือน้ำในกระเปาะมากเกิน) | อัตราการไหลเป็นศูนย์ตลอด จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ทั้งที่เห็นหยดตกจริง | เลื่อนเซนเซอร์ขึ้น หรือบีบกระเปาะให้ระดับน้ำลดลงเหลือ ๑ ใน ๓ ถึงครึ่งกระเปาะ |
| ลำแสงสูงเลยปลายหัวหยด | นับได้เป็นบางหยด อัตราการไหลต่ำกว่าความจริงมาก จอขึ้น SLOW ทั้งที่ปรับโรลเลอร์ถูกแล้ว | เลื่อนเซนเซอร์ลงให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร |
| เซนเซอร์หนีบไม่แน่น ขยับได้ | ค่าอัตราการไหลกระโดดไปมา บางครั้งนับเกิน บางครั้งไม่นับ | จัดให้หนีบแน่นพอดี ไม่บีบกระเปาะจนผิดรูป และจัดสายไม่ให้ดึงรั้ง |
| กระเปาะมีคราบสารน้ำแห้งหรือฝ้า | ค่าที่วัดได้อ่อนลง จอขึ้น SENS หรือนับตกหล่น | เช็ดผิวกระเปาะตรงตำแหน่งลำแสงให้ใสด้วยผ้านุ่ม |
| มีแสงแดดหรือไฟส่องสว่างแรงกระทบตรงกระเปาะ | ค่าไม่นิ่ง อาจนับเกินโดยไม่มีหยด | ย้ายตำแหน่งเตียงหรือบังแสง แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้เครื่องปรับตัว |
| สายเซนเซอร์ถูกดึงรั้งหรือพับหักมุมแหลม | สัญญาณขาดหายเป็นช่วง ค่ากระโดด | จัดสายให้หลวม ไม่พับหักมุม และไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย |

## ๔.๓ ตรวจว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด

ระบบมีเครื่องประจำเตียงสองสาย ซึ่งวิธีตั้งค่าเซนเซอร์ต่างกันโดยสิ้นเชิง ให้ตรวจรุ่นก่อนเสมอ โดยกดปุ่มเปลี่ยนไปที่หน้าที่ ๓ LINK แล้วอ่านบรรทัด FW

ตารางที่ ๑๑  วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง

| เลขรุ่นที่แสดง | สาย | วิธีตั้งค่าเซนเซอร์ |
| --- | --- | --- |
| 7.7.x | สายเรียนรู้เอง | ไม่มีขั้นตอนคาลิเบรต เครื่องเรียนรู้เองภายในไม่กี่หยด ดูหัวข้อ ๔.๔ |
| 7.5.x | สายคาลิเบรตเอง | มีขั้นตอนคาลิเบรต ๓ ขั้น ต้องทำเมื่อติดตั้งครั้งแรก ดูหัวข้อ ๔.๕ |

## ๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต

รุ่นนี้ไม่มีเมนูคาลิเบรต พยาบาลเพียงหนีบเซนเซอร์ให้ถูกตำแหน่งแล้วเปิดโรลเลอร์ เครื่องจะเรียนรู้ความสูงและความกว้างของหยดเองจากหยดจริงที่ตกผ่านลำแสง และวัดระดับสัญญาณรบกวนไปพร้อมกันโดยไม่ต้องหยุดน้ำ

### สถานะการเรียนรู้ที่แสดงบนหน้าที่ ๓ LINK

ตารางที่ ๑๒  สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x

| สถานะ | ความหมาย | สิ่งที่พยาบาลต้องทำ |
| --- | --- | --- |
| STARTING | เพิ่งเปิดเครื่อง กำลังตั้งตัว ใช้เวลาไม่กี่วินาที | รอ |
| LEARNING | เห็นหยดแล้ว กำลังยืนยันจังหวะให้แน่ใจ | รออีกไม่กี่หยด ปกติไม่เกิน ๑ นาที |
| READY | จับหยดได้สม่ำเสมอแล้ว พร้อมใช้งาน | ใช้งานได้ตามปกติ |
| CHECK SENSOR | ไม่เห็นหยดเลยนานผิดปกติ | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ตามหัวข้อ ๔.๒ แล้วรอประมาณ ๑ นาที |

ค่าที่เรียนรู้ได้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำถาวรของเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องครั้งถัดไป เครื่องจะขึ้น READY ได้เร็วกว่าครั้งแรก

### หน้าตรวจเซนเซอร์ (กดปุ่มค้าง ๓ วินาที)

หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบหรือพยาบาลที่ต้องการตรวจว่าตำแหน่งเซนเซอร์ดีพอหรือไม่ เป็นหน้าดูอย่างเดียว ไม่มีการตั้งค่าใด ๆ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อออก

ภาพที่ ๙  หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x

ตารางที่ ๑๓  ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน

| ค่าที่แสดง | ความหมาย | เกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
| --- | --- | --- |
| SNR | อัตราส่วนความสูงของหยดต่อสัญญาณรบกวน บอกว่าเครื่อง “แยกหยดออกจากสัญญาณรบกวนได้ชัดแค่ไหน” | ตั้งแต่ ๖.๐ เท่าขึ้นไป = ดี ๓.๐ ถึง ๕.๙ เท่า = พอใช้ ต่ำกว่า ๓.๐ เท่า = ต้องขยับเซนเซอร์ |
| STEADY | ความสม่ำเสมอของจังหวะหยดที่วัดได้ | ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำมากแปลว่าจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอหรือมีสิ่งรบกวน |
| DROP | ความสูงและความกว้างของหยดที่เครื่องเรียนรู้ได้ | ความกว้างปกติอยู่ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที |
| NOISE | ระดับสัญญาณรบกวนพื้นฐานของเซนเซอร์ | ยิ่งต่ำยิ่งดี ถ้าสูงผิดปกติให้ตรวจแสงรบกวนและการสั่นของเสา |
| COUNTED | จำนวนหยดที่นับได้ตั้งแต่เข้าหน้านี้ | ใช้เทียบกับการนับด้วยตา ต้องตรงกัน |
| DIR | ทิศของสัญญาณที่เครื่องเรียนรู้ได้เอง | ไม่ต้องตั้งค่า เครื่องหาเองจนได้ |
| ERR | จำนวนพัลส์ที่ถูกปฏิเสธ และจำนวนช่วงที่อ่านค่าขาดหาย | ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ |

วิธีตรวจง่าย ๆ ด้วยตาเปล่า เปิดหน้าตรวจเซนเซอร์ ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตาไปพร้อมกัน เมื่อครบ ๑ นาที ตัวเลข COUNTED ต้องตรงกับที่นับด้วยตา ถ้าต่างกันเกิน ๑ ถึง ๒ หยด ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

## ๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๗.๕.x) — ขั้นตอน ๓ ขั้น

รุ่นนี้ต้องคาลิเบรตเมื่อติดตั้งครั้งแรกกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เครื่องรู้ว่า หยดของชุดให้สารน้ำชุดนี้กับกระเปาะใบนี้มีลักษณะอย่างไร เข้าโหมดคาลิเบรตโดย กดปุ่มค้าง ๓ วินาที จากหน้าใช้งานปกติ

| ขั้นที่ ๑ NOISE | ขั้นที่ ๒ DROPS | ขั้นที่ ๓ RESULT | ตรวจสอบ VERIFY |
| --- | --- | --- | --- |

ภาพที่ ๑๐  หน้าจอทั้งสี่ขั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.x

### ขั้นที่ ๑  NOISE — วัดพื้นสัญญาณรบกวน (๓ วินาที)

จอขึ้นข้อความ NO DROPS PLEASE เครื่องกำลังวัดว่าสัญญาณของเซนเซอร์ตัวนี้ “นิ่งแค่ไหนเมื่อไม่มีหยด” ค่านี้คือขีดล่างของฮาร์ดแวร์ ใช้เป็นฐานคำนวณเกณฑ์ในขั้นที่ ๓

(๑)	
      ปิดโรลเลอร์ให้สนิท ห้ามให้มีหยดตกระหว่างสามวินาทีนี้ ถ้ามีหยดตกค่าที่วัดได้จะผิด

(๒)	อยู่นิ่ง ๆ ไม่จับกระเปาะ ไม่ขยับเสาน้ำเกลือ

(๓)	อ่านค่า NOISE pp ที่แสดง ยิ่งต่ำยิ่งดี เมื่อขึ้น RESULT OK แสดงว่าผ่าน

(๔)	ถ้าค่าสูงผิดปกติ ให้ตรวจแสงรบกวน การสั่นของเสา และความแน่นของหัวหนีบ แล้วทำใหม่

### ขั้นที่ ๒  DROPS — เรียนรู้จากหยดจริง

จอขึ้นข้อความ LET IT DRIP NOW เครื่องกำลังเก็บตัวอย่างหยดจริงเพื่อวัดว่า หยดหนึ่งหยดทำให้สัญญาณเบนไปเท่าไรและนานเท่าไร

(๑)	
      เปิดโรลเลอร์ให้หยดตามปกติ ที่อัตราใกล้เคียงกับที่จะใช้จริง

(๒)	เครื่องเก็บตัวอย่างจนครบ ๖ หยด หรือจบเร็วกว่านั้นถ้าได้ ๓ หยดแรกที่ความสูงใกล้เคียงกัน

(๓)	ดูบรรทัด DROPS ว่าเดินขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่เดินเลยแปลว่าเซนเซอร์ยังจับหยดไม่ได้ ให้กดปุ่มออกแล้วจัดตำแหน่งใหม่

(๔)	ถ้าเก็บได้ไม่ถึง ๓ หยดภายใน ๑ นาที เครื่องจะขึ้น NOT ENOUGH DROPS และยกเลิกการคาลิเบรต

ระหว่างขั้นนี้เครื่องจะหาทิศของสัญญาณเองด้วยว่าหยดทำให้ค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น พยาบาลไม่ต้องตั้งค่าส่วนนี้

### ขั้นที่ ๓  RESULT — เครื่องคำนวณเกณฑ์และบันทึกค่า

เครื่องคำนวณเกณฑ์ตัดสินใจโดยวางไว้ “กึ่งกลาง” ระหว่างข้อจำกัดสองด้าน คือ ต้องสูงกว่าสัญญาณรบกวนอย่างน้อย ๓ เท่า และต้องต่ำกว่าหยดที่จางที่สุดที่วัดได้พอสมควร แล้วบันทึกค่าลงหน่วยความจำถาวรทันที

ตารางที่ ๑๔  ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๓ และการอ่านค่า

| ค่าที่แสดง | ความหมาย | เกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
| --- | --- | --- |
| QUALITY | คำตัดสินคุณภาพการคาลิเบรตโดยรวม | EXCELLENT (SNR ตั้งแต่ ๘ เท่า) หรือ GOOD (ตั้งแต่ ๕ เท่า) = ใช้งานได้ดี FAIR (ตั้งแต่ ๓ เท่า) = พอใช้ ควรลองขยับเซนเซอร์ให้ดีขึ้น POOR หรือ TOO WEAK = ต้องจัดตำแหน่งใหม่แล้วคาลิเบรตซ้ำ |
| SNR | ความสูงของหยดเทียบกับสัญญาณรบกวน | ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำกว่า ๓.๐ เท่า ถือว่าใช้ไม่ได้ |
| DROP PK | ความสูงของหยดที่วัดได้ (ค่ากลาง) | ใช้เทียบกับ NOISE pp |
| NOISE pp | สัญญาณรบกวนที่วัดได้ในขั้นที่ ๑ | ยิ่งต่ำยิ่งดี |
| TRIGGER | เกณฑ์เริ่มนับและเกณฑ์ปลด ที่เครื่องคำนวณให้ | ไม่ต้องแก้เอง |
| WIDTH | ความกว้างของหยด (ค่ากลาง) | ปกติราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที |

ถ้าจอขึ้นคำว่า UNEVEN-ALIGN SENSOR แปลว่าความสูงของหยดที่เก็บได้แต่ละหยดต่างกันมากเกินไป มักเกิดจากลำแสงเฉียดขอบหยด ให้ขยับหัวหนีบให้ลำแสงผ่ากลางทางที่หยดตกพอดี แล้วคาลิเบรตใหม่

### ขั้นตรวจสอบ  VERIFY — ยืนยันด้วยตาตัวเอง

ขั้นนี้สำคัญที่สุดและห้ามข้าม จอขึ้นข้อความ COUNT WITH YOUR EYES เครื่องจะนับหยดสดด้วยค่าที่เพิ่งคาลิเบรตได้ และมีเสียงสั้นทุกครั้งที่นับหนึ่งหยด

(๑)	จ้องดูหยดในกระเปาะแล้วนับตามไปด้วย พร้อมฟังเสียงของเครื่อง

(๒)	
      หนึ่งหยดต้องได้เสียงหนึ่งครั้ง และตัวเลขต้องเพิ่มขึ้นหนึ่ง ไม่เพิ่มสองหรือข้าม

(๓)	ดูบรรทัด REJECT ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ แปลว่ามีสัญญาณรบกวนที่ถูกปฏิเสธจำนวนมาก ควรปรับตำแหน่งให้ดีขึ้น

(๔)	ถ้าตัวเลขไม่ตรงกับที่นับด้วยตา ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่แล้วคาลิเบรตซ้ำทั้งหมด

(๕)	เมื่อพอใจแล้ว กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อจบ ค่าที่ได้ถูกบันทึกไว้แล้วตั้งแต่ขั้นที่ ๓

## ๔.๖ เมื่อใดต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่

ทั้งสองรุ่นใช้หลักเดียวกัน คือเมื่อ “สิ่งที่เซนเซอร์มองเห็น” เปลี่ยนไปจากเดิม

(๑)	เปลี่ยนชุดให้สารน้ำ หรือเปลี่ยนยี่ห้อ เพราะขนาดหยดและความใสของกระเปาะต่างกัน

(๒)	เปลี่ยนชนิดสารน้ำที่มีความหนืดต่างจากเดิมอย่างชัดเจน

(๓)	ถอดเซนเซอร์ออกแล้วนำกลับไปหนีบใหม่ หรือขยับตำแหน่งหัวหนีบ

(๔)	ย้ายผู้ป่วยไปห้องที่สภาพแสงต่างจากเดิมมาก

(๕)	จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ซ้ำ ๆ ทั้งที่จัดตำแหน่งแล้ว

(๖)	ค่าอัตราการไหลบนจอไม่ตรงกับการนับด้วยตาเกินร้อยละ ๑๐

ข้อควรระวังเรื่องเวลาที่เลือกคาลิเบรต ขั้นที่ ๑ ของรุ่น ๗.๕.x ต้องปิดโรลเลอร์ ๓ วินาที ซึ่งเป็นการหยุดให้สารน้ำชั่วคราว จึงควรทำตอนเริ่มถุงใหม่หรือตอนติดตั้งครั้งแรก ไม่ควรทำระหว่างที่ผู้ป่วยกำลังได้รับสารน้ำในช่วงวิกฤต ระหว่างคาลิเบรต เครื่องจะไม่แจ้งเตือนเหตุใด ๆ สำหรับเตียงนั้น ต้องเฝ้าดูด้วยตาตลอดขั้นตอน

## ๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง

ไม่ว่าจะใช้เครื่องรุ่นใด หลังติดตั้งเสร็จให้ตรวจยืนยันด้วยวิธีเดียวกันนี้ทุกครั้ง

(๑)	ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตา

(๒)	คำนวณอัตราการไหลจากสูตร

อัตราการไหล (mL/h)  =  จำนวนหยดต่อนาที × ๖๐ ÷ ค่า Drop Factor

(๓)	เทียบกับตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอ ต้องต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐

(๔)	ถ้าต่างมากกว่านั้น ให้ตรวจสองอย่างตามลำดับ คือ ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับซองชุดให้สารน้ำหรือไม่ และตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องตามหัวข้อ ๔.๒ หรือไม่

(๕)	บันทึกผลการตรวจไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ก

# บทที่ ๕ 
สัญญาณเตือนและการตอบสนอง

## ๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน

ระบบแบ่งสัญญาณเตือนออกเป็นสองระดับ เพื่อให้พยาบาลจัดลำดับความสำคัญได้เมื่อมีหลายเตียงเตือนพร้อมกัน

(๑)	เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบตามแผนแล้ว และเซนเซอร์ไม่จับหยด จะมีเสียงเตือนต่อเนื่อง ไฟสีแดง และจอเครื่องข้างเตียงแสดงหน้าเตือนเต็มจอ ให้ไปตรวจที่เตียงทันที

(๒)	เหตุเฝ้าระวัง ได้แก่ สารน้ำใกล้หมด จะมีเสียงเบาสามครั้งเป็นระยะ ไฟสีส้ม ให้จัดการภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที

## ๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด

ตารางที่ ๑๕  สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง

| ข้อความบนจอ | ระดับ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | แนวทางการตอบสนอง |
| --- | --- | --- | --- |
| TOO FAST (FAST) | วิกฤต | โรลเลอร์คลายตัว ถุงสารน้ำถูกยกสูงขึ้น ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า หรือตั้งค่า Drop Factor ไม่ตรงกับชุดที่ใช้ | ไปที่เตียงทันที หรี่โรลเลอร์ลง ตรวจความสูงถุง ตรวจว่าค่า Drop Factor ในระบบตรงกับซองชุดให้สารน้ำ เฝ้าดูจนกลับเป็น OK |
| TOO SLOW (SLOW) | วิกฤต | สายให้สารน้ำพับหรือถูกทับ ผู้ป่วยนอนทับสาย ปลายเข็มชิดผนังหลอดเลือด ถุงสารน้ำต่ำเกินไป หรือมีลิ่มเลือดเริ่มอุด | ไปที่เตียงทันที ตรวจสายตลอดแนว ตรวจตำแหน่งแทงเข็มและการบวมแดง ปรับความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์ใหม่ |
| OCCLUSION (STOP) | วิกฤต | สายพับสนิท เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดปลายเข็ม โรลเลอร์ถูกปิด หรือสารน้ำหมดถุง | ไปที่เตียงทันที ตรวจตำแหน่งแทงเข็มเป็นอันดับแรก หากพบบวม แดง หรือสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ให้หยุดให้สารน้ำและรายงานแพทย์ตามระเบียบ |
| NO SIGNAL (SENS) | วิกฤต | เซนเซอร์เลื่อนหลุดจากตำแหน่ง ลำแสงจมอยู่ในน้ำหรือสูงเลยปลายหัวหยด กระเปาะมีคราบสกปรก หรือยังไม่ได้เปิดโรลเลอร์ | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้ระบบเรียนรู้ใหม่ |
| BAG EMPTY (DONE) | วิกฤต | ให้สารน้ำครบตามปริมาตรที่ตั้งไว้แล้ว | ไปที่เตียง ปิดโรลเลอร์ แล้วเปลี่ยนถุงใหม่หรือถอดตามคำสั่งการรักษา หากเปลี่ยนถุงใหม่ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง |
| NEXT BAG (BAG!) | เฝ้าระวัง | ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) | เตรียมถุงใหม่ให้พร้อม แล้วกดรับทราบเพื่อหยุดการเตือนซ้ำ ระบบจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ |
| ID DUP (DUP!) | วิกฤต (ระบบ) | มีเครื่องประจำเตียงมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน | ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำตามหัวข้อ ๖.๒ ระหว่างที่ยังไม่แก้ไข ข้อมูลของเตียงที่ซ้ำกันจะไม่น่าเชื่อถือ |
| OFFLINE (OFF) | วิกฤต (ระบบ) | เครื่องข้างเตียงไม่มีไฟเลี้ยง อยู่ไกลเกินระยะสัญญาณ ตั้งเลขเตียงซ้ำกับเครื่องอื่น หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้ | ตรวจตามลำดับในหัวข้อ ๖.๒ ระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อมูล ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิม |

| (ก) หน้าจอเตือนเหตุวิกฤต | (ข) หน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด |
| --- | --- |

ภาพที่ ๑๑  หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมดบนเครื่องประจำเตียง

## ๕.๓ การพักเสียงเตือน

เมื่อกำลังให้การพยาบาลผู้ป่วยรายอื่นอยู่ และเสียงเตือนรบกวนการทำงาน สามารถพักเสียงเตือนได้ชั่วคราว โดยกดปุ่ม ๑ ครั้งที่เครื่องข้างเตียง หรือกดปุ่มเปิด-ปิดแบบสั้นที่เครื่องศูนย์กลาง เสียงจะเงียบไป ๒ นาที

สิ่งที่การพักเสียงเตือน “ไม่ได้” ทำ ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการเตือน สถานะผิดปกติยังคงแสดงบนหน้าจอและไฟยังเป็นสีแดงตามเดิม ไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง หากยังไม่แก้ไข เสียงจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อครบ ๒ นาที การพักเสียงเตือนใช้เพื่อ “เลื่อนเวลาไปตรวจ” ไม่ใช่เพื่อ “ยกเลิกการไปตรวจ” ต้องไปตรวจที่เตียงเสมอ

## ๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

การทราบเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้พยาบาลเข้าใจว่าเหตุใดระบบจึงเตือนหรือไม่เตือนในบางสถานการณ์

ตารางที่ ๑๖  เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

| สัญญาณเตือน | เกณฑ์ที่ระบบใช้ |
| --- | --- |
| ไหลเร็วเกิน | อัตราการไหลจริงสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที |
| ไหลช้าเกิน | อัตราการไหลจริงต่ำกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที |
| หยุดไหล | ไม่พบหยดใหม่นานเกิน ๒.๕ เท่าของช่วงเวลาระหว่างหยดตามเป้าหมาย โดยอย่างน้อย ๘ วินาที และไม่เกิน ๕ นาที |
| เซนเซอร์ไม่จับหยด | ติดต่อกับเครื่องข้างเตียงได้ และเครื่องอยู่ในสถานะกำลังนับ แต่ไม่เคยจับหยดได้เลยนานเกิน ๙๐ วินาที |
| สารน้ำใกล้หมด | ปริมาตรที่ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ของปริมาตรตามแผน (ตั้งได้ร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕) |
| ให้ครบตามแผน | ปริมาตรที่ให้ไปแล้วเท่ากับหรือมากกว่าปริมาตรตามแผน |
| ติดต่อไม่ได้ | เครื่องศูนย์กลางไม่ได้รับข้อมูลจากเตียงนั้นติดต่อกันนานเกิน ๘ วินาที |

การหน่วงเวลา ๒๐ วินาทีสำหรับกรณีไหลเร็วหรือช้าเกิน มีไว้เพื่อป้องกันการเตือนผิดพลาดจากการที่ผู้ป่วยขยับตัว หรือจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอชั่วขณะ ในทางกลับกัน หากพยาบาลปรับโรลเลอร์แล้ว ระบบอาจใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาที จึงจะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น OK

# บทที่ ๖ 
การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

## ๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ตารางที่ ๑๗  อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

| อาการที่พบ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีแก้ไขเบื้องต้น |
| --- | --- | --- |
| จอเครื่องข้างเตียงไม่ติด | สายไฟเลี้ยงหลุด อะแดปเตอร์เสีย หรือจอเข้าโหมดประหยัดพลังงาน | กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ หากยังไม่ติด ให้ตรวจสายไฟและเปลี่ยนอะแดปเตอร์ แล้วรอประมาณ ๑๐ วินาที |
| จอกลับหัวหลังติดตั้ง | ตำแหน่งการยึดเครื่องทำให้จอคว่ำ | กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา ระบบจะจำค่าไว้ |
| อัตราการไหลบนจอเป็นศูนย์ ทั้งที่เห็นหยดตกจริง | เซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง กระเปาะมีคราบ หรือมีแสงจ้าส่องกระทบ | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส บังแสงจ้า แล้วรอประมาณ ๑ นาที |
| อัตราการไหลบนจอ ไม่ตรงกับที่นับด้วยตา | ค่า Drop Factor ในระบบไม่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง | ตรวจค่าบนซองชุดให้สารน้ำ แล้วแก้ค่าในหน้าเว็บให้ตรงกัน |
| จอเครื่องข้างเตียงขึ้น NO LINK หรือไฟน้ำเงิน | เครื่องศูนย์กลางปิดอยู่ อยู่ไกลเกินระยะ หรือมีสิ่งกีดขวางโลหะบัง | ตรวจว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้อยู่ในตำแหน่งที่โล่งขึ้น แล้วรอประมาณ ๓๐ วินาที |
| เครื่องศูนย์กลางขึ้น OFFLINE แต่เครื่องข้างเตียงปกติ | พบบ่อยที่สุด มักเกิดจากตั้งเลขเตียงซ้ำกัน หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้ | ดำเนินการตามหัวข้อ ๖.๒ โดยละเอียด |
| คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งที่ความแรงสัญญาณดี | มีข้อมูลชนกันในอากาศ หรือมีอุปกรณ์อื่นรบกวนคลื่นความถี่เดียวกัน | ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้ห่างจากเราเตอร์หรือไมโครเวฟ หากยังไม่ดีขึ้น ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ |
| เสียงเตือนดังทั้งที่เตียงปกติ | ค่าที่ตั้งในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น อัตราการไหลตามแผนต่ำกว่าที่ให้จริง | ตรวจทานแผนการให้สารน้ำในหน้าเว็บให้ตรงกับคำสั่งการรักษาและถุงที่แขวนอยู่ |
| เปิดหน้าเว็บไม่ได้ | โทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง หรือเชื่อมต่อสัญญาณอื่นอยู่ | ตรวจว่าเชื่อมต่อชื่อสัญญาณที่ถูกต้องแล้ว ปิดการใช้ข้อมูลมือถือชั่วคราว แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1 ใหม่ |
| ตัวเลขปริมาตรสะสมสูงผิดปกติ หลังเปลี่ยนถุง | เปลี่ยนถุงโดยไม่ได้กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ | กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้น แล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข |

## ๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทำงานปกติ

อาการนี้พบบ่อยเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายเตียง ลักษณะเฉพาะคือ จอของเครื่องข้างเตียงแสดงว่า ONLINE และแสดงแผนการให้สารน้ำที่รับมาจากเครื่องศูนย์กลางได้ครบถ้วน แต่หน้าจอเครื่องศูนย์กลางกลับแสดงว่าเตียงนั้น OFFLINE

สาเหตุอยู่ที่วิธีที่ระบบแยกแยะเตียง กล่าวคือ เครื่องศูนย์กลางแยกเตียงจาก “เลขเตียง” ที่ส่งมาในข้อมูลเท่านั้น หากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ข้อมูลของทั้งสองเครื่องจะถูกเขียนทับอยู่ในช่องเดียวกัน ทำให้เตียงที่เหลือไม่มีข้อมูลและแสดงเป็น OFFLINE ในขณะที่เครื่องทั้งสองยังรับข้อมูลจากเครื่องศูนย์กลางได้ตามปกติ จอของทั้งคู่จึงแสดงว่า ONLINE

### ขั้นตอนการตรวจสอบตามลำดับ

(๑)	เปิดหน้าเว็บ แล้วดูแถบวินิจฉัยสีเข้มที่ด้านบนของหน้า หากขึ้นข้อความว่ามีเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ข้ามไปทำข้อ (๔) ได้ทันที

(๒)	ดูแถวรหัสเครื่อง (MAC) ในการ์ดของทุกเตียง ค่านี้ต้องไม่ซ้ำกันเลย หากเตียงใดมีเครื่องหมายเตือนกำกับอยู่ แสดงว่าเลขเตียงนั้นซ้ำ

(๓)	ที่เครื่องศูนย์กลาง กดปุ่มเปลี่ยนหน้าไปจนถึงหน้าตรวจการเชื่อมต่อ (LINK DIAGNOSTIC) แล้วอ่านตารางตามหัวข้อ ๖.๓

(๔)	เดินไปที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องที่ใช้งานอยู่ กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วจดเลขที่แสดงไว้

(๕)	แก้เลขเตียงที่ซ้ำกันให้เป็นเลขที่ยังไม่มีผู้ใช้ โดยกดทีละครั้งจนได้เลขที่ต้องการ ระบบบันทึกเองภายใน ๔ วินาที

(๖)	ตรวจว่าเลขเตียงของทุกเครื่องอยู่ในช่วง ๑ ถึงจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง หากมีเลขเกิน ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ หรือเปลี่ยนเลขที่เครื่องให้อยู่ในช่วง

(๗)	กลับมาดูหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง เตียงที่แก้แล้วจะกลับมาแสดงข้อมูลภายในไม่เกิน ๑๐ วินาที

ระหว่างที่ยังแก้ไม่เสร็จ เตียงที่เครื่องศูนย์กลางมองไม่เห็นจะ “ไม่มีการเฝ้าระวังอัตโนมัติ” แม้เครื่องข้างเตียงจะยังนับหยดอยู่ก็ตาม ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิมจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ และบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข

## ๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ

หน้าตรวจการเชื่อมต่อบนเครื่องศูนย์กลางแสดงตารางเลขเตียง ๑ ถึง ๘ พร้อมรหัสเครื่องที่ส่งข้อมูลมาในเลขนั้น และคุณภาพลิงก์ วิธีอ่านมีดังนี้

(๑)	เครื่องหมายดอกจันต่อท้ายรหัสเครื่อง หมายความว่าเลขเตียงนั้นมีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องส่งข้อมูลมา ต้องแก้ไขทันที

(๒)	แถวที่แสดงเป็นแถบกลับสี หมายความว่าได้ยินเลขเตียงนั้น แต่ยังไม่ได้เปิดใช้เตียงจำนวนมากพอ ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ

(๓)	เครื่องหมายขีดสองขีด หมายความว่าไม่เคยได้ยินเลขเตียงนั้นเลยในหนึ่งนาทีที่ผ่านมา

(๔)	ตัวเลขคุณภาพลิงก์ ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐ หากต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ดูตารางที่ ๑๗

(๕)	ข้อความที่แถบล่างสุด สรุปผลการตรวจให้ในบรรทัดเดียว เช่น ALL BED IDs UNIQUE หมายความว่าเลขเตียงไม่ซ้ำกันเลย

ภาพที่ ๑๒  หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ สังเกตเครื่องหมายดอกจันที่เตียง ๑ และข้อความสรุปที่แถบล่าง

## ๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ

ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมระบุเลขเตียง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ ในกรณีต่อไปนี้

(๑)	ดำเนินการตามตารางที่ ๑๗ และหัวข้อ ๖.๒ ครบทุกข้อแล้ว แต่อาการยังไม่หาย

(๒)	คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อเนื่องเกิน ๑ ชั่วโมง ทั้งที่ความแรงสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี

(๓)	จอแสดงผลมีภาพผิดเพี้ยน ภาพค้าง หรือเครื่องรีบูตเองซ้ำ ๆ

(๔)	ตัวเลขบนจอไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดเจน เช่น อัตราการไหลสูงกว่าที่เป็นไปได้ทางกายภาพ

(๕)	ตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ หรือสายไฟชำรุด มีรอยแตก หรือมีความร้อนผิดปกติ

(๖)	สงสัยว่าข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้คลาดเคลื่อนจนอาจกระทบต่อผลการวิจัย

หลักปฏิบัติเมื่อระบบใช้การไม่ได้ ให้กลับไปใช้วิธีเฝ้าระวังมาตรฐานเดิม คือ ตรวจเยี่ยมตามรอบและนับหยดด้วยตา ทันทีโดยไม่ต้องรอการแก้ไข บันทึกเหตุการณ์ ช่วงเวลา และการปฏิบัติที่ทำไปในแบบฟอร์มภาคผนวก ข และในบันทึกทางการพยาบาล แจ้งหัวหน้าเวรรับทราบทุกครั้ง

# บทที่ ๗ 
การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

## ๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ

(๑)	ทำความสะอาดตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ และหัวหนีบ ทุกครั้งก่อนและหลังใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย

(๒)	ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อที่หอผู้ป่วยกำหนด บิดให้หมาด แล้วเช็ดตามผิวภายนอก

(๓)	ห้ามราดหรือจุ่มเครื่องลงในของเหลว และห้ามให้ของเหลวไหลเข้าช่องเสียบสายหรือช่องลำโพง

(๔)	เช็ดหัวเซนเซอร์บริเวณช่องลำแสงด้วยผ้านุ่มให้ใสอยู่เสมอ คราบสารน้ำแห้งกรังทำให้ตรวจจับหยดผิดพลาด

(๕)	ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง

(๖)	หากใช้กับผู้ป่วยที่ต้องแยกโรค ให้ปฏิบัติตามระเบียบการทำความสะอาดอุปกรณ์ของหอผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

## ๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

(๑)	ให้เสียบสายไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานกับผู้ป่วย ไม่ควรใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก

(๒)	จัดสายไฟไม่ให้พาดทางเดิน ไม่ให้ตึงจนดึงเครื่องตก และไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนย้ายเตียง

(๓)	ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้เครื่องรีบูตเองหรือค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน

(๔)	หากหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้เสียบสายไฟทันที

(๕)	ห้ามใช้เครื่องที่สายไฟหรือหัวปลั๊กมีรอยชำรุด ให้ส่งซ่อมและแจ้งผู้ดูแลระบบ

## ๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย

(๑)	เก็บเครื่องในที่แห้ง ไม่โดนแดดโดยตรง และพ้นมือผู้ป่วยและญาติ

(๒)	ม้วนสายเซนเซอร์อย่างหลวม ๆ ห้ามพับหักเป็นมุมแหลมหรือมัดรัดแน่น

(๓)	ขนย้ายโดยถือที่ตัวเครื่อง ห้ามหิ้วที่สายเซนเซอร์หรือสายไฟ

(๔)	ตรวจนับจำนวนเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทุกครั้งที่ส่งเวร

## ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา

ตารางที่ ๑๘  รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา

| รอบเวลา | รายการที่ต้องตรวจ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ทุกเวร | ตรวจตามแบบฟอร์มภาคผนวก ก ทุกข้อ | พยาบาลผู้รับเวร |
| ทุกเวร | ตรวจตำแหน่งเซนเซอร์และความใสของกระเปาะทุกเตียง | พยาบาลเจ้าของเตียง |
| ทุกวัน | เช็ดทำความสะอาดเครื่องและสายเซนเซอร์ | พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล |
| ทุกสัปดาห์ | ตรวจสภาพสายไฟ สายเซนเซอร์ และจุดยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือ | หัวหน้าเวร |
| ทุกเดือน | ตรวจความถูกต้องโดยเทียบอัตราการไหลบนจอกับการนับหยดด้วยตา ๑ นาที อย่างน้อย ๑ เตียง | หัวหน้าเวรร่วมกับผู้ดูแลระบบ |
| ทุกเดือน | สำรองข้อมูลบันทึกและตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของทุกเครื่อง | ผู้ดูแลระบบ |

การตรวจความถูกต้องรายเดือนให้ทำโดยตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที นับจำนวนหยดที่ตกในกระเปาะด้วยตา แล้วคำนวณอัตราการไหลจากสูตร อัตราการไหล เท่ากับ จำนวนหยดต่อนาที คูณ ๖๐ หารด้วยค่า Drop Factor ผลที่ได้ควรต่างจากค่าที่แสดงบนจอไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากต่างมากกว่านี้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

# ภาคผนวก

# ภาคผนวก ก

แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร

หอผู้ป่วย ............................................  วันที่ ............................  เวร  ☐ เช้า  ☐ บ่าย  ☐ ดึก

ชื่อพยาบาลผู้ตรวจ ..................................................................................................

| ข้อ | รายการตรวจสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ และเสียบสายไฟเลี้ยงเรียบร้อย |  |  |  |
| ๒ | จำนวนเตียงที่เปิดใช้ตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง |  |  |  |
| ๓ | แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงออนไลน์ครบทุกเตียง |  |  |  |
| ๔ | ไม่มีข้อความเตือนเรื่องเลขเตียงซ้ำหรือเตียงเกินจำนวนที่เปิดใช้ |  |  |  |
| ๕ | คุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐ |  |  |  |
| ๖ | เลขเตียงของทุกเครื่องไม่ซ้ำกัน (ตรวจที่ป้ายมุมบนซ้ายของจอ) |  |  |  |
| ๗ | ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน |  |  |  |
| ๘ | ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงทุกเตียง |  |  |  |
| ๙ | ตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องและกระเปาะใสทุกเตียง |  |  |  |
| ๑๐ | ไม่มีเตียงใดค้างอยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราวโดยไม่จำเป็น |  |  |  |
| ๑๑ | สายไฟและสายเซนเซอร์ทุกเส้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ |  |  |  |
| ๑๒ | รับทราบเหตุการณ์แจ้งเตือนที่ค้างจากเวรก่อนหน้าแล้ว |  |  |  |

ลงชื่อ ............................................ ผู้ตรวจสอบ            ลงชื่อ ............................................ หัวหน้าเวร

(............................................)                              (............................................)

# ภาคผนวก ข

แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน

หอผู้ป่วย ............................................  วันที่ ............................  เวร  ☐ เช้า  ☐ บ่าย  ☐ ดึก

| เวลา | เตียง | ข้อความ ที่แสดง | สาเหตุที่ตรวจพบ | การปฏิบัติ | ผู้บันทึก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

สรุปเหตุการณ์สำคัญในเวรนี้

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................ ผู้บันทึก                 ลงชื่อ ............................................ หัวหน้าเวร

# ภาคผนวก ค

ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป

สูตรคำนวณอัตราหยด คือ อัตราหยด (หยดต่อนาที) เท่ากับ อัตราการไหล (มิลลิลิตรต่อชั่วโมง) คูณด้วยค่า Drop Factor แล้วหารด้วย ๖๐

ตารางที่ ๑๙  อัตราหยดสำเร็จรูป

| อัตราการไหล (mL/h) | ชุด ๒๐ หยด/mL (หยดต่อนาที) | ชุด ๖๐ หยด/mL (หยดต่อนาที) | เวลาที่ใช้ต่อ สารน้ำ ๑๐๐๐ mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6.7 | 20 | 180.0 ชม. |
| 30 | 10.0 | 30 | 120.0 ชม. |
| 40 | 13.3 | 40 | 90.0 ชม. |
| 50 | 16.7 | 50 | 72.0 ชม. |
| 60 | 20.0 | 60 | 60.0 ชม. |
| 80 | 26.7 | 80 | 45.0 ชม. |
| 100 | 33.3 | 100 | 36.0 ชม. |
| 120 | 40.0 | 120 | 30.0 ชม. |
| 125 | 41.7 | 125 | 28.8 ชม. |
| 150 | 50.0 | 150 | 24.0 ชม. |
| 200 | 66.7 | 200 | 18.0 ชม. |

วิธีใช้ตาราง ตรวจค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงก่อนเสมอ หาแถวที่ตรงกับอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา แล้วอ่านจำนวนหยดต่อนาทีจากคอลัมน์ที่ตรงกับชุดที่ใช้ ปรับโรลเลอร์จนนับหยดได้ใกล้เคียงกับค่าที่อ่านได้ แล้วจึงตรวจยืนยันกับอัตราการไหลที่แสดงบนหน้าจอ หากอัตราการไหลตามคำสั่งไม่มีในตาราง ให้ใช้สูตรคำนวณด้านบน

# ภาคผนวก ง

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1  ระบบนี้ควบคุมอัตราการไหลให้เองได้หรือไม่

คำตอบ  ไม่ได้ ระบบทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเท่านั้น การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ

คำถามที่ 2  ถ้าระบบไม่แจ้งเตือน แปลว่าผู้ป่วยปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ  ไม่ได้แปลเช่นนั้น ระบบตรวจจับได้เฉพาะความผิดปกติของการไหลเท่านั้น ไม่สามารถตรวจจับสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด หลอดเลือดดำอักเสบ หรือการติดเชื้อได้ การตรวจเยี่ยมตามรอบยังต้องปฏิบัติตามเดิม

คำถามที่ 3  ทำไมปรับโรลเลอร์แล้วตัวเลขบนจอยังไม่เปลี่ยนทันที

คำตอบ  ระบบคำนวณอัตราการไหลจากหยดจริงในช่วงเวลาหนึ่ง จึงต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาทีกว่าค่าจะนิ่งและสถานะจะกลับเป็น OK

คำถามที่ 4  ผู้ป่วยเดินไปห้องน้ำแล้วถุงสารน้ำแกว่ง ระบบจะนับหยดผิดหรือไม่

คำตอบ  ไม่ผิด ระบบออกแบบให้ตัดผลของการแกว่งออกโดยโครงสร้างของอัลกอริทึม หนึ่งหยดจะถูกนับเป็นหนึ่งครั้งเสมอ แต่หากถุงแกว่งจนสารน้ำไม่หยดตามปกติ ระบบอาจแจ้งเตือนว่าไหลช้าได้

คำถามที่ 5  ระบบจะเตือนซ้ำนานแค่ไหนถ้าไม่มีใครกดรับทราบ

คำตอบ  เหตุวิกฤตจะเตือนต่อเนื่องจนกว่าจะแก้ไขสาเหตุ ส่วนการเตือนสารน้ำใกล้หมดจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ

คำถามที่ 6  กดพักเสียงเตือนแล้วต้องไปที่เตียงอีกหรือไม่

คำตอบ  ต้องไปทุกครั้ง การพักเสียงเตือนเพียงทำให้เสียงเงียบไป ๒ นาทีเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขสาเหตุและไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง

คำถามที่ 7  เปลี่ยนถุงใหม่แล้วต้องทำอะไรเพิ่ม

คำตอบ  ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง มิฉะนั้นปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง

คำถามที่ 8  เครื่องข้างเตียงขึ้นว่า ONLINE แต่เครื่องศูนย์กลางขึ้นว่า OFFLINE เกิดจากอะไร

คำตอบ  ส่วนใหญ่เกิดจากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ตรวจตามขั้นตอนในหัวข้อ ๖.๒

คำถามที่ 9  ถ้าไฟดับ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะหายหรือไม่

คำตอบ  ข้อมูลบันทึกรายนาทีจะหายไป จึงควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการให้สารน้ำหรือเมื่อสิ้นเวรทุกครั้ง ส่วนค่าตั้งของแต่ละเตียงจะถูกเก็บไว้และกลับมาเหมือนเดิมหลังเปิดเครื่องใหม่

คำถามที่ 10  ใช้กับผู้ป่วยที่ให้เลือดได้หรือไม่

คำตอบ  ไม่ได้ คู่มือฉบับนี้และระบบนี้ไม่ครอบคลุมการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

คำถามที่ 11  ตั้งเลขเตียงได้สูงสุดเท่าไร

คำตอบ  ตั้งได้ ๑ ถึง ๘ และเลขต้องอยู่ในช่วงไม่เกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง

คำถามที่ 12  หน้าจอเครื่องข้างเตียงดับไปเอง เครื่องเสียหรือไม่

คำตอบ  ไม่เสีย เป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ทำงานเมื่อไม่มีการกดปุ่มนานประมาณ ๓ นาที ระบบยังนับหยดและเฝ้าระวังตามปกติ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ

# ภาคผนวก จ

การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง

ตัดตามเส้นกรอบ แล้วนำไปเคลือบพลาสติกติดไว้ที่เสาน้ำเกลือหรือหัวเตียงของผู้ป่วยที่ใช้ระบบ

Smart IV Alert — การ์ดสรุปย่อ ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยเฝ้าระวัง ไม่ทดแทนการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ปุ่มเดียวที่เครื่องข้างเตียง กด ๑ ครั้ง เปลี่ยนหน้าจอ / ปลุกจอ • ขณะเตือนวิกฤต = พักเสียง ๒ นาที • ขณะเตือนใกล้หมด = รับทราบ กด ๒ ครั้ง หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ กด ๓ ครั้ง ตั้งเลขเตียง (ในหน้านี้ กด ๒ ครั้ง = พลิกจอ ๑๘๐ องศา) คำบนจอเครื่องศูนย์กลาง OK ปกติ FAST / SLOW ไหลเร็วหรือช้าเกินเป้าหมาย → ไปปรับโรลเลอร์ STOP ไม่มีหยด → ไปตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายทันที SENS เซนเซอร์ไม่จับหยด → จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ BAG! ใกล้หมด → เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบ DONE ให้ครบตามแผนแล้ว PAUS หยุดนับชั่วคราวอยู่ (ระบบไม่เตือนในช่วงนี้) DUP! / OFF ปัญหาการเชื่อมต่อ → ตรวจเลขเตียงซ้ำ ดูบทที่ ๖ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้อง ลำแสงอยู่ในช่องอากาศ ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร ไม่จมน้ำ ไม่เลยปลายหัวหยด เมื่อมีเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงด้วยตาทุกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

กิตติพันธ์ รัตนคร. (๒๕๖๙). เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ Smart IV Alert: เฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น ๗.๗.๒ และเครื่องศูนย์กลางรุ่น ๔.๗.๔. แพร่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่. (๒๕๖๙). โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ. แพร่: คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๒๖). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

โรงพยาบาลสูงเม่น. แนวปฏิบัติการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หอผู้ป่วยอายุรกรรม. แพร่: โรงพยาบาลสูงเม่น.